Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije                                                                                                                                 Prilog 2.                                                                                                                                                    

Josipa Jelačića 13 c, Bjelovar

Ur.br:2103-76-23-01/R-56/3

Ev.br: 5/23
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA DIGITALNOG INTRAORALNOG RTG UREĐAJA- 1. IZMJENA


	Br.
	Minimalne tehničke karakteristike



	Zahtjev ispunjen
Da/Ne
	                         Ponuđena specifikacija

	
	INTRAORALNI RTG UREĐAJ
	
	

	
	Naziv proizvoda(model)/ proizvođač/:
	
	

	1.
	Zidna izvedba
	
	

	2.
	Električno napajanje: 200V-240 V ±10% 
	
	

	3.
	Nominalna struja: pri 200V-240 V: 6-5A
	
	

	4.
	Nominalna frekvencija: 60/50 Hz
	
	

	5.
	Napon RTG cijevi: 60 / 70 kV promjenjivi
	
	

	6.
	Jačina struje RTG cijevi: 7 mA (maks. tolerancije ± 1.4 mA)
	
	

	7.
	Težina uređaja:  max. 32 kg
	
	

	8.
	Vrijeme ekspozicije namjestivo u rasponu: 0.01 – 3.2 s 

(maks. tolerancija ± 10% +1 ms)
	
	

	9.
	Omjer pulsa/pauze rada: automatsko od 1:1 do 1:60
	
	

	10.
	Ukupna filtracija RTG cijevi: > 1.5 AI / 70 IEC 60522
	
	

	11.
	Polje radijacije: max Ø < 60 mm
	
	

	12.
	Razina radijacijske doze: do 8.5 mGy/s ±40% pri 60 kV;                                               

                                             do 11 Gy/s ±40% pri 70 kV
	
	

	13.
	Veličina fokalne točke prema IEC 60336: max 0.4 mm


	
	

	14.
	Oznaka fokalne točke na RTG glavi
	
	

	15.
	Sučelje u boji sa jasno istaknutim simbolima za odabir doze za djecu i odrasle osobe
	
	

	14.
	Mogućnost odabira snimanja ovisno o vrsti medija: 
Digitalni senzor, film ili  fosforna ploča
	
	

	15.
	Mogućnost odabira jačine zračenja prema regiji snimanja: maksila, mandibula, prednji zubi, sjekutići, premolari, molari i zagriz
	
	

	16.
	Automatsko namještanje jačine zračenja ovisno o konstituciji osobe i području zuba
	
	

	17.
	Promjena boje displeja ovisno o radnji:

- uređaj spreman za rad – plava boja;

-  ekspozicija u tijeku– žuta boja, 

-  greška uređaja- crvena boja
	
	

	18.
	Prikaz jačine zračenja na displeju po završetku snimanja
	
	

	19.
	Zvučni signal tijekom zračenja
	
	

	20.
	Duljina kraka uređaja kada je u potpunosti ispružen: min. 1670 mm
	
	

	21.
	Visina i širina upravljačke ploče: 343mm x 213mm
	
	

	22.
	Eksponator na kablu duljine min. 10m
	
	

	23.
	  RTG CIJEV
	
	

	24.
	Vrsta tehnologije cijevi: Istosmjerna struja (DC)
	
	

	25.
	Nominalna konstantna snaga RTG cijevi: do 26 W
	
	

	26.
	Nazivna snaga RTG cijevi (70kV/7mA): maks. 490 W
	
	

	27.
	Kut anode: maks. 12°
	
	

	28.
	Tubus cijevi: min. 20 cm
	
	

	29.
	INTRAORALNI SENZOR
	
	

	30.
	Oznaka veličine senzora: 2
	
	

	31.
	Izmjerena rezolucija senzora: min.28 Lp/mm
	
	

	32.
	Veličina piksela: min.15 μm
	
	

	33.
	Aktivna površina: 25.6 mm x 36 mm ± 10%
	
	

	34.
	Dimenzije senzora: 31.2 mm x 43 mm x 7.5 mm ± 10%
	
	

	35.
	Spajanje senzora sa računalom putem USB modula sa pojačivačem signala
	
	

	36.
	Odvojivi kabel senzora dužine min. 2,7 m
	
	

	37.
	Mogućnost naknadnog spajanja drugih veličina intraoralnih senzora od istog proizvođača
	
	

	38.
	Senzor se može prebrisati dezinficijensom
	
	

	39.
	Sidexis 4 ili jednakovrijedan dijagnostički softver za snimanje, analizu i dijeljenje snimaka putem DICOM ili viewer formata
	
	

	40.
	Mogućnost korištenja Sidexis 4 ili jednakovrijednog dijagnostičkog softvera sa CBCT, ortopanom i intraoralnom kamerom istog proizvođača
	
	

	41.
	Instalacija DICOM protokola- softwera na PC uređaj
	
	

	42.
	DICOM protokol mora imati licencu za rad na min.  5 računala
	
	

	43.
	RAČUNALO
	
	

	44.
	Računalo za obradu snimaka sa sljedećim minimalnim karakteristkama: procesor i5 ili jednakovrijedno, memorija 16GB, disk 256GB SSD, operativni sustav Windows 10 pro ili jednakovrijedno, CD/DVD snimač i čitač
	
	

	45.
	Tipkovnica i miš
	
	

	46.
	Ponuđeni model proizvoda mora  imati Eko oznaku Energy Star ili ispunjavanje jednakovrijednih kriterija na temelju druge Eko oznake (kao npr. EPEAT Gold, TCO Display 7.0, ULE Gold…), te da je uređaj bez žive, staklo bez arsena
	
	

	47.
	Jamstvo na računala: min. 36 mjeseci
	
	

	48.
	Jamstvo na senzor: min. 5 godina
	
	

	49.
	Jamstvo na RTG generator: min. 2 godina
	
	

	50.
	Godina proizvodnje: 2023. godina
	
	

	51.
	  CERTIFIKATI
	
	

	52.
	- Međunarodni standardi kvalitete: 

  IEC 60601-1, IEC 60601-1-3 i IEC 60601-2-65.
	
	

	53.
	- CE oznaka u skladu sa EEC direktivom 93/42/EEC
	
	


                                                                                  ZA PONUDITELJA: 



                                                         __________________________________________

M.P.
                              (IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

  U _________________, ______________ 2023. godine

